项目说明
[bookmark: _Toc499564661]一、项目概况
1、项目名称：聊城市茌平区人民医院血液透析机及过滤机租赁服务采购项目2、服务期限：自合同签订之日起1年。
3、服务内容： 租赁血液透析滤过机10台和血液透析机11台，由成交供应商提供机器并提供相关服务。
二、项目要求
   一）设备参数要求
血液透析滤过机、血液透析机参数
	机器名称
	机器参数要求
	数量

	血液透析滤过机
	一、一般规格和要求
1、具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液；可用碳酸盐干粉。
2、肝素泵可设定停泵时间，显示累积量，可作大剂量追加给药。
3、≥10.1英寸彩色液晶显示屏幕，显示器可实现大角度旋转，中文界面，发生提示或报警时，具有在线辅助、指导功能，可实时显示治疗过程参数和曲线。
4、具备固定及自由设定的钠曲线，实现个体化透析治疗。
5、具备固定及自由设定的可调超滤曲线，实现个体化透析治疗配方。
6、超滤系统为双容量平衡腔超滤控制系统，精密容积式脱水控制，透析液连续提供，能达到零超滤。
7、透析液温度控制在34-39℃，可实时监测及可调，并有超温保护。
8、清洗消毒程序：进行化学/热/脱钙多种消毒清洗程序；化学热消毒（80℃以上）除钙、除脂和消毒程序一体进行，消毒时间≤40分钟；进入实质消毒阶段后机器自动进行强制冲洗，以确保无药液残留，透析液吸管可联机清洗消毒。
9、可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。
10、具有六个以上专用CPU控制，增加机器安全性。
11、有内置维修和故障诊断软件。
12、有数字化信息网络接口，RS232或RS422接口，可直接联网远程诊断和维修，方便治疗信息传递。
13、标配有2个透析液内毒素过滤器接口。
★14、标配实时透析尿素氮清除率监测装置，该装置可实时测量并图形显示清除率K值、Kt/V值和血浆钠值；终身无需更换任何耗材。
15、标配碳酸氢盐干粉自动配置系统，可在线自动配制超纯透析液和置换液。
16、直接的用户使用引导系统，发生提示或报警时在线辅助、指导功能。
★17、HDF时可自动设定置换液速率以匹配有效血流量。
18、可根据血流量，自动调节透析液流量，可预先设定。
19、自动连接测试功能：保证体外循环、肝素注射器、透析液系统连接正确。
20、多个漏液传感器系统：体外循环或机器内部有泄漏时自动报警，保证治疗安全性。
21、自动的管路扭结和凝血报警；治疗开始后自动监测体外循环管路各接口和透析液接口连接正确无泄漏。
22、HD；前或后稀释HDF，前或后稀释HF五种治疗模式可随时灵活转换。
23、配有用户卡和病人卡，便于中心管理。
24、标配在线血压监测组件，监测数据可在屏幕显示，可观察血压的图表趋势。
★25、治疗中每≤13.5分钟进行一次密闭压力衡定测试，保证治疗安全性。
26、“紧急按钮”，遇患者急性并发症，一键做到：停超滤，降低血流量到100ml/min， 自动测量血压，自动补液。
27、可进行24小时缓慢持续治疗，应用于急性肾脏替代治疗。
二、主要技术参数要求
1、血泵：有效血流量0,30～600ml/min。
2、肝素泵0-9.9ml/h可选用多种尺寸的注射器，可设关泵时间。
3、静脉压力监测范围 -80mmHg～+400mmHg,精确度≤±8mmHg，分辨度≤10mmHg；
4、动脉压力监测范围 -200mmHg～+200Hg, 精确度≤±8mmHg,分辨度≤10mmHg
5、双重空气监测，具有高灵敏度；
★6、超滤率为0～4000ml/h 连续可调，可显示超滤目标，超滤时间，超滤速率，超滤量等4项数值，精度≤±1%；可实现零超滤。
7、跨膜压监测范围-80～+400mmHg，分辨度≤10mmHg；有跨膜压自动跟踪报警功能。
★8、透析液流量范围：0-800ml/min。
9、后备电池: 标配内置电池, 保证机器停电后连续工作时间≥15分钟,并且不丢失数据;同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作。
10、置换液生成系统：  联机式自产置换液，包括置换液泵壹只；置换液流量为0-599ml/min）；精度为10%。
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	血液透析机
	一、一般规格及要求
1、具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液；可用碳酸盐干粉/浓缩液/也可连接中心供液系统。
2、屏幕尺寸≥10英寸，中文操作系统和界面，可实时显示治疗过程参数。
3、可进行可调钠曲线治疗，具有多种可选择的线性/梯级自动调整程序，实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与超滤程序组合使用。
4、可进行可调超滤曲线模式治疗，具有多种可选择的线性/梯型自动调整程序，实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与可调钠程序组合使用。
5、密闭式容量平衡腔超滤控制系统，透析液连续提供，能达到零超滤。
6、透析液温度控制在35℃～39℃，可调，有超温保护功能。
7、电导度控制及保护：具备电导度监测、显示及超限报警功能。
8、透析液配制为容积式连续配制方式，能使用多种不同透析液配方。
9、具备碳酸氢盐干粉自动配制系统，可行超纯透析。
★10、清洗消毒程序：可进行化学/热/脱钙多种消毒清洗程序。化学热消毒（80℃以上）除钙、除脂和消毒程序一体化进行；在进入实质消毒阶段后机器自动进行强制冲洗，以确保无药液残留；热化学消毒时间≤30分钟。
11、透析液吸管可联机清洗消毒。
12、全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测、水路等系统, 自检不可跳过。
13、可使用通用型血路管和透析器等耗材。
14、有内置维修和故障诊断程序，具有治疗三色信号灯，便于临床观察患者治疗状态。
15、肝素泵可设定停泵时间，可作大剂量追加给药。
16、可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。
17、具有动、静脉压力监测功能。
18、标配有透析液内毒素过滤器接口，可使用透析液滤过器（耗材）实现对透析液进行超纯滤过，提高治疗预后。
19、可实现软硬件升级，完全的水电路分离设计，单独水路控制系统，增加机器的安全性。
20、有数字化计算机信息网络接口，RS232C或RS422接口。
★21、治疗中，具备密闭性循环压力衡定测试功能，测试间隔≤13.5分钟，保证治疗安全性。
★22、血泵管路可调：根据需要采用不同直径透析管路。血泵管径≥3-9mm可调，方便各种管路的使用。可符合极低体重患者的使用。
23、空气探测器采用超声探测原理，具有高灵敏度和安全性，并具备静脉壶液面自动调整功能。
24、具有安全灵敏的漏血探测器，可分辨真假漏血。
25、随机设置内置不间断电源，断电时可自动切换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗数据和报警监测工作≥15分钟。
二、主要技术参数要求
（1）、血液监测部分
★1、血泵：血流量指示：0，15—600ml/min，可显示有效血流量，精度≤±10%。
2、血泵：血泵管径可调，方便各种管路的使用。
3、肝素泵：范围：0—10ml/h，可设定关泵时间。
4、静脉压力监测范围：-60mmHg～＋500mmHg，精确度≤±10mmHg 分辨率≤20mmHg。 
5、动脉压力监测范围：-300mmHg～＋280mmHg，精确度≤±10mmHg 分辨率≤20mmHg。
（2）、透析液监测部分
1、超滤率：0—4000ml/h，可调，精度：≤±1%。
2、透析液温度：35℃—39℃，连续可调，有精确数字读数。
3、透析液系统：透析液流速300-799ml/min。
4、跨膜压监视器：范围－60mmHg～＋500mmHg。
5、漏血探测器：光学检测，要求≤0.5ml/min。
（3）电源
1、后备电池: 标配内置电池,保证机器停电后连续工作时间≥15分钟,并且不丢失数据;同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作。
[bookmark: _GoBack]★2、电源供应：交流电压220V（±10%）/50Hz下连续工作，能抗电磁冲击，电磁干扰。
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